浙江凯丰电子秤标定方法

凯丰计价秤标定

凯丰标定密码：524.11    751.60    853.61

凯丰老款（30kg、6kg、3kg）标定

输入密码，单价窗显示30-15，放15kg砝码，“置零”，“去皮”。

- 按1调量程，按4调小数点，按0确认

凯丰机改电标定（液晶）

输入524.11，“去皮”，按6，放砝码，输入砝码重量，“置零”“去皮”

凯丰机改电标定（红字）

①踩住秤盘开机，输入7808，放开，单价窗显示CAL按4，放砝码，输入砝码重量，“置零”“去皮”

②踩住秤盘开机，输入85361，“去皮”按3，放砝码，输入砝码重量，“置零”“去皮”

凯丰3kg计重标定

手按秤盘开机，“置零”“去皮”“置零”，手放开“置零”，放半量程砝码，“置零”“去皮”。

凯丰3kg计数秤标定

4按键，开机时“置零”“计数”“置零”显示30000，“累加”显示3000.0，“累加”显示0.00，放3kg砝码“置零”

凯丰计重100kg标定

踩住秤盘开机，显示-----“置零”“去皮”“置零”，脚放开，显示10-02，“置零“显示4，“置零”显示0，两次“去皮”，5次“单位”显示050.00，放50kg砝码，“置零”即可

凯丰干电池标定（小黑马）

输入5578.60，“去皮”显示30.000，“累计”放半量程砝码，“置零”“去皮”即可.

凯丰电子秤(新小黑马)电子计价秤的标定方法

1.将短路环短接.自检完成显示{0.000  0.00   0.00}后.装短接松开.输入52411后,按<去皮>键.进入{0.000  XX-XX  XX.XX.XX} 标定状态.按数字键<1>调整量程及分段: 15-00表示15kg/5g的秤. 30-15表示30-15kg/10~15kg/5g的秤.   30-00表示30kg/5g的秤06-00表示6kg/2g的秤. 06-03表示6kg/1g的秤 03-00 3kg/1g的秤.量程及分段的调整完成后,加砝码:无分段量程的秤用满量程砝码.分段的秤用半量程砝码.然后按<置零>键标定完成.注:用52411的密码可不用插上短路环就可以标定.标定方法相同.!

凯丰数码管类重量标定 
1.  打开机壳跳线,手按住秤盘开机. 
2.  开机闪[8]结束显示全为“-------”时,依次按[2][4][0][0]键,此时手放开秤盘. 
加满量程砝码,稳定后,按[置零],秤显示“CAL”若重量窗显示的数字不在“2400±3”之间,则移砝码,按[置零]键将余数清除,再加载满量程砝码,如此反复,直至重量窗显示的数字在“2400±3之内”. 
1.开机复零后，输入密码52411，再按（去皮）键。 
2.连续按1、可在30/15、30kg、15/6、15kg、6/3、6kg各规格及单双分度之间切换。 
3.放满量砝码，按（置零）键。 
4.按（去皮）键，退回到称重状态，显示满量值，调试结束。 
此方法与原凯丰‘小黑马’的调试方法一样。

凯丰LEVER重量标定 
1．            打开机盖，插上短路环。开机。 
2．            开机后拔掉短路环。 
3．            输入60 ，按（去皮）键。按1选择满量程。 
4．            加半量程砝码。按（置零）键，稳定后按（去皮）键。 
5．            重量窗口显示所加砝码重量即完成标定。